##### Determinarea cantitativă a imunoglobulinei E (IgE)

AMBALARE___________________________

R1: 1 x 20 ml

R2: 1 x 10 ml

Pastrati la 2 – 8 ºC

###### PRINCIPIUL METODEI__________________

IgE este un test cantitativ turbidimetric pentru masurarea IgE in serul sau plasma umana.

Particulele latex acoperite cu IgG de capra anti-IgE uman sunt aglutinate atunci cand sunt amestecate cu probe care contin IgE. Aglutinarea determina o modificare a absorbantei, in functie de continutul de IgE al probei pacientului, care poate fi cuantificat prin comparatie fata de un calibrator cu concentratie IgE cunoscuta.

SEMNIFICATIE CLINICA_________________

IgE este o imunoglobulina cu o greutate moleculara de aproximativ 190.000 prezenta in mod normal in cantitati mici. Productia continua de anticorpi IgE ca raspuns la alergeni comuni in mod natural duce totusi la niveluri serice crescute  si la dezvoltarea unor astfel de reactii alergice de tip I, cum ar fi astmul, febra fanului, dermatita si alergiile alimentare. Nivelurile crescute de IgE sunt de asemenea observate in bolile parazitare, in mielomul IgE si in hepatita. Masurarea IgE in serul uman este astfel considerata utila in diagnosticul, evaluarea tratamentului progresiei bolii sau prognoza postoperatorie pentru astfel de afectiuni.

REACTIVI ____________________________

| Diluant (R1) | ###### Buffer glicina, pH 8,3. Azid de sodiu 0,95 g / l. |
| --- | --- |
| Latex (R2) | Particule latex acoperite cu IgG de capra anti-IgE uman, pH 7,3. Azid de sodiu 0,95 g / l. |

###### CALIBRARE___________________________

Sensibilitatea testului si valoarea tinta a calibratorului au fost standardizate fata de Pregatirea Internationala de Referinta a IgE 75/502 (2 nd IRP 1981) de la OMS. Nu se recomanda utilizarea altor calibratoare IgE disponibile in comert.

PREPARARE__________________________

Reactivi: Gata de utilizare.

Utilizati calibrator IgE de referinta.

Curba de calibrare  Se prepara urmatoarele dilutii de calibrare IgE in NaCl 9 g / l. Inmultiti concentratia calibratorului IgE cu factorul corespunzator, indicat in tabelul de mai jos, pentru a obtine concentratia de IgE pentru fiecare dilutie.

| Calibrator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibrator IgE (µL) NaCI 9 g/l (µl) | - 100 | 12,5 87,5 | 25 75 | 50 50 | 100 - |
| Factor | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |

###### DEPOZITARE SI STABILITATE___________

Toate componentele kitului sunt stabile pana la data expirarii de pe eticheta atunci cand sunt depozitate bine inchise la 2-8 °C si sunt prevenite contaminarile in timpul utilizarii lor. A nu se utiliza dupa data de expirare.

Latexul si Diluentul inghetate pot schimba functionalitatea testului.

Deteriorarea reactivului: Prezenta particulelor si turbiditatea.

###### ECHIPAMENT ADITIONAL_______________

Baie termostatica la 37 °C.

Spectrofotometru sau fotometru termostabil la

37 °C cu un filtru de 570 nm (560 - 580 nm).

PROBE_______________________________

Ser proaspat. Stabil 7 zile la 2-8 ºC sau 3 luni la -20 ºC.

Probele cu fibrina necesita centrifugare inaitea testarii.

Nu utilizati probe hemolizate sau lipemice.

PROCEDURA__________________________

Aduceti reactivii si fotometrul (suportul cuvei) la 37 ºC.

Conditii de testare:

Lungime de unda  570 nm (560-580 nm)

Temperatura: 37 ºC

Lungimea caii optice a cuvei: 1cm

Reglati instrumentul la zero cu apa distilata.

Se pipeteaza intr-o cuveta:

| R1: Diluent (μL) | 650 |
| --- | --- |
| R2: Latex (μL) | 350 |
| Calibrator sau proba (μL) | 15 |

Se amesteca si se citeste absorbanta imediat (A 1 ) dupa 5 minute (A 2 ) de la adaugarea probei.

CALCULE_____________________________

Se calculeaza diferenta de absorbanta           (A 2 -A 1 ) a fiecarui punct al curbei de etalonare si se compara valorile obtinute cu concentratia IgE a fiecarei dilutii de calibrare. Concentratia IgE din proba se calculeaza prin interpolarea acesteia (A 2 -A 1 ) in curba de etalonare.

# CONTROL DE CALITATE________________

Serurile de control sunt recomandate pentru a monitoriza performanta procedurilor de testare manuala si automata. Este disponibil control seric IgE.

Fiecare laborator trebuie sa isi stabileasca propria schema de control al calitatii si actiuni corective in cazul in care controalele nu respecta tolerantele acceptabile.

##### VALORI DE REFERINTA_________________

Pana la 350 UI / ml. Fiecare laborator trebuie sa-si stabileasca propria gama de referinta.

###### CARACTERISTICI DE PERFORMANTA_____

Interval de masurare: Pana la 1000 UI / ml, in conditiile de testare descrise. Probele cu concentratii mai mari trebuie diluate cu 1/5 in NaCl 9 g / l si retestate din nou. Limita de linearitate si intervalul de masurare depind de raportul proba/reactiv, precum si de analizorul utilizat. Acesta va fi mai mare prin scaderea volumului de proba, desi sensibilitatea testului va fi diminuata proportional.

Limite de detectie: Valori mai mici de 25 UI / ml dau rezultate nereproductibile.

Efectul de prozona : Nu s-a detectat efect de prozona la 10.000 UI / ml.

Sensibilitate: Δ 0,5 mA.  UI / ml.

Precizie (intra-test): CV 6,57% (medie= 40,5 UI / ml), CV 1,80% (media = 427,4 UI / ml).

# Acuratete: Rezultatele obtinute prin utilizarea acestor reactivi (y) au fost comparate cu cele obtinute utilizand metoda nefelometrica (x). Au fost analizate 70 de probe prin ambele metode. Coeficientul de corelatie (r) a fost 0,987 si ecuatia liniei de regresie y = 1,023x -10,360.

Rezultatele caracteristicilor de performanta depind de analizorul utilizat.

INTERFERENTE________________________

Hemoglobina (500 mg / dl), bilirubina-C (60 mg / dl), bilirubina-F (60 mg / dl), lipemia (15 g / l) si factorii reumatoizi (560 UI / ml) nu interfera. Alte substante pot interfera.

###### NOTA________________________________

Diagnosticul clinic nu trebuie facut pe baza rezultatelor unui singur test, ci ar trebui sa integreze datele clinice si de laborator.

###### BIBLIOGRAFIE________________________

1. Bergstrand, GC et al. Scand J Clin Invest 1956; 8: 174.

2. Singer J M et al. Amer J Med 1956; 21: 888.

3.  Galvin J P et al. Clin Lab Assays (Pap Annu Clin Lab Assays Conf), 1983; 4th: 73.

4. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995.

SIMBOLURI___________________________

|  | Risc biologic |
| --- | --- |
|  | Marcajul CE (Regulamentul 98/79 CE) |
|  | Dispozitiv medical in vitro |
|  | Codul lotului |
|  | Utilizati pana la |
|  | Limitele temperaturii de depozitare |
|  | Cititi instructiunile pentru utilizare |
|  | Swiss Pharm Import - Export |