BIOELECTRONIC srl Ploiesti

Societate fondata in anul 1991, specializata in cercetare, proiectare si productie echipamente electronice pentru automatizare in domeniul industrial si agroalimentar

Str Cercelus Nr. 54 Ploiesti Tel. 0722-275.346 Tel/Fax 0244.512.260 Reg. Com.  J29/156/15.03.1991

Cod Fiscal RO1360954 Cont BRD Ploiesti RO86BRDE300SV04476623000

E-mail office@bioelectronic.ro  www.bioelectronic.ro

CARTE TEHNICA

STATIE PORTABILA PENTRU ANALIZA CALITATE AER SI PARAMETRI MICROCLIMAT

IN FERME PENTRU CRESTERE PASARI SI PORCI BIOSEN-8 IR-IMP

Acest echipament electronic analizeaza calitatea aerului respirabil si parametri de microclimat, in incinte pentru crestere pasari si porci. Scopul sau este determinarea contaminarii aerului respirabil cu diferite gaze sau substante toxice, care pot fi prezente in mod accidental sau degajate in mod natural, in procesul de crestere. Prezenta acestor noxe, peste anumite concentratii in aerul respirabil, poate afecta negativ sporul in greutate, starea de sanatate cit si mediul exterior al halei de crestere. Sunt monitorizati 7 parametri utilizind un numar de 4 senzori. Acestia acopera integral controlul degajarilor de noxe specifice proceselor de crestere pasari si animale cit si microclimatul. Sunt analizate urmatoarele:

- Bioxid Carbon		0...10.000 ppm

- Amoniac			0...30 ppm

- Hidrogen sulfurat		0...3 ppm

- Temperatura		0...100ºC

- Umiditate			10...95%

- Confort termic		0...100%

Optional aparatul poate fi dotat cu urmatorii senzori:

- Viteza aer			0...3 m/s

- Contaminare aer		0...100 ppm

Acest aparat este unul de folosinta tehnologica. El nu se utilizeaza pentru masuratori in spatii publice. Senzorii pentru noxe sunt produsi in Japonia de catre societatea FIGARO si au ca destinatie controlul calitatii aerului. Calibrarea aparatului este facuta in conformitate cu curba de raspuns data de Figaro in documentatia tehnica a senzorilor. Aparatul este dotat cu o aplicatie software speciala, care permite utilizatorului recalibrarea in aer curat a senzorilor. Senzorul pentru masurarea nivelului de contaminare aer, este de tip non-specific. Aceasta inseamna ca rezultatul masurarii exprima concentratia combinata a substantelor la care senzorul este sensibil, el putind identifica o substanta sau mai multe, care polueaza aerul la un moment dat, fara sa  defineasca agentul poluant. In cazul prezentei in aer a mai multor agenti poluanti, semnalul furnizat exprima concentratia celui care detine ponderea cea mai mare. Originea senzorilor este urmatoarea:

- Senzor Bioxid Carbon Figaro-Japonia

- Senzor Amoniac si Hidrogen Sulfurat Figaro-Japonia

- Senzor umiditate aer HS1101 Humirel-Franta

- Senzor temperatura LM35 Texas Instruments-SUA

Senzorii optionali:

- Senzor viteza aer Omrom-Japonia

- Senzor contaminare aer Figaro-Japonia

La cerere ,Bioelectronic va poate furniza Fisele tehnice ale senzorilor elaborate de producatori si graficele privind curba de raspuns liniarizata a senzorilor. Rezolutia semnalelor furnizate de senzori este de 1.000 diviziuni. La aceasta rezolutie aparatul este extrem de sensibil, putind depista aparitia noxelor specifice, la o concentratie foarte mica. Statia pentru analiza calitate aer a fost conceputa pentru a avea un cost redus, dar care sa raspunda scopului propus.

- SENZORI SI AGENTI CONTAMINARE AER

Senzorul pentru masurare bioxid de carbon

Senzorul este de tip electrochimic si asigura masurarea concentratiei de Bioxid carbon in gama 350.....10.000 ppm. Actiunea Bioxidului de Carbon asupra pasarilor, animalelor si oamenilor este redata in tabelul de mai jos

Senzorul pentru masurare Amoniac si Hidrogen Sulfurat

Acest senzor este sensibil la gazele specifice prezente in halele cu sistem de ventilatie deficitar respectiv  Amoniac si Hidrogen Sulfurat. Masurarea Amoniacului se face in domeniu 0...30 ppm cu o rezolutie de 0,01ppm. Pentru Hidrogen Sulfurat domeniul de masura este 0...3 ppm cu o rezolutie de 0,001 ppm.  Prezenta acestor gaze in special Hidrogenul Sulfurat are efecte devastatoare asupra sanatatii si in special asupra sporului zilnic in greutate. Hidrogenul sulfurat este considerat ca o otrava cu spectru larg, ceea ce înseamnă că poate afecta mai multe sisteme diferite din organism, sistemul nervos fiind cel mai afectat. Toxicitatea de H2S este comparabilă cu cea de acid cianhidric. Acesta formeaza o legatura complexa cu fierul în enzimele citocromului mitocondrial, inhibind respiratia celulara. La pasari expunerea de lunga durata la un nivel de maxim 2 ppm duce la oboseala, pierderea poftei de mâncare, dureri de cap, iritabilitate şi ameţeli. 0.00047 ppm este pragul de recunoaştere, concentraţia la care 50% din oameni pot detecta mirosul caracteristic de hidrogen sulfurat descris ca fiind asemănătoare "un ou stricat".  Pentru Amoniac conform normeiTWA (Time Weighted Average - Media de expunere pe 8 ore)  pragul critic este de 25 ppm calculat pentru 8 ore in ambient. Norma STEL (Short Term Exposure Limit - Limita de expunere pe timp scurt) are ca prag critic 35 ppm si se refera la timpi scurti de ordinul 15 minute in ambient. Prezenta amoniacului faciliteaza aparitia bolilor respiratorii in special la pasari. Aparatul are o scala de masura pentru Amoniac si o alta pentru Hidrogen Sulfurat. Indicatia acestora este in concordanta cu curba de sensibilitate furnizata de producatorul senzorului. Intrucit senzorul este comun pentru ambele gaze semnalul furnizat de acesta va fi prelucrat si liniarizat atit de sectiunea pentru H2S cit si de cea pentru NH3. Daca Amoniacul este la cap de scala iar Hidrogenul Sulfurat nu, este sigur ca agentul poluant este Hidrogenul Sulfurat, senzorul furnizind semnal maxim numai la prezenta acestuia la concentratia de 3 ppm.

.

Senzorul pentru masurare temperatura

Aparatul masoara si afiseaza nivelul temperaturii din hala in gama 0...100°C Rezolutia masurarii este de 0,1°C. Precizia masurarii este de ±1,3°C. Masurarea temperaturii se face cu un senzor electronic produs de Texas Instruments - SUA

Senzorul pentru masurare umiditate

Senzorul pentru umiditate masoara si afiseaza in domeniu de 10...95%RH. Rezolutia masurarii este de 0,1%RH. Precizia masurarii este de  ±3%RH. Masurarea se face cu un senzor capacitiv produs de HUMIREL – Franta

Analiza starii de confort

Confortul termic resimtit de pasari sau porci este calculat in functie de valorile date de temperatura si umiditate. Rezultatul poate avea valori intre 0...100% confort termic.

OPTIONAL Senzor pentru masurarea vitezei aerului

Masurarea vitezei aerului se executa de catre un senzor electronic care nu are piese in miscare. Acesta este fabricat de Societatea OMRON – Japonia. Masurarea se face in gama 0...3m/s cu o rezolutie de 0,01 m/s. precizia de masurare este de ±10%. Fata de aparatele de masurare cu turbina, care necesita o anumita viteza a aerului pentru a invinge momentul de inertie al rotorului, senzorul electronic masoara viteza aerului incepind cu 1..2 cm/s. Senzorul se va conecta in mufa situata in stinga carcasei. Senzorul va expune la curentul de aer cu fata marcata in acest scop. Pentru o masurare corecta senzorul se tine cu orificiul de masurare in directia curentului de aer. Dupa masurare acesta se introduce intru-n ambalaj de hirtie pentru a fi ferit de praf. Obturarea partiala cu impuritati a orificiului pentru masurare, duce la eronarea masuratorilor.

OPTIONAL Senzorul pentru masurare contaminare aer

Acesta este sensibil la cca 30 de gaze si substante poluante cit si la particule organice aflate in suspensie in aer. Rezultatul masurarii este exprimat in ppm  Scala de masura este 0...100 ppm cu o rezolutie de 0,1 ppm. Acest senzor este foarte sensibil la fum si la aparitia gazelor de ardere produse de cabluri electrice, mase plastice si diferite substante chimice. Datorita acestei sensibilitati la fum si la numeroase substante organice poate depista in timp util aparitia unui focar de ardere, atunci cind practic fumul nu este perceput cu ochiul liber sau olfactiv. Principalii agenti poluanti detectati sunt:

Combustibili.  Methane, Ethane, Iso-butane, Propane,Ethylene, Hidrogen, Methyl Eter

Substante organice volatile. Acetone, n-Pentane, n-Hexane,  Benzene,  Dimethyl Amine, Methanol, Methyl Ethyl Ketone, Ethanol, Methyl Acetate

Hydrocarbonati. Vynil Chloride, Methylene Chloride, Acryonitrite, Methyl Chloride, Ethylene Oxide

Gaze contaminante.  Sulfur Dioxide, Chlorine, Formaldehyde, Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Freons.

Alti contaminanti. Foarte sensibil la particule de natura organica in suspensie in aer, Fum degajat de substante combustibile, Spray insecte,  Spray deodorant, Vapori emanati de vopsele si adezivi.

Pentru evaluarea calitatii aerului, in general daca nivelul de contaminare al aerului nu depaseste 20 ppm pentru incinte de crestere pasari sau porci, se considera ca aerul este acceptabil pentru respirat.

2. MODUL DE OPERARE

La  pornire aparatul afiseaza un contor de timp necesar pentru incalzirea senzorilor. Durata acestui timp este de 180 secunde.

Panell incalzire senzori                                    Panell-1                                                  Panell-2

La terminarea timpului aparatul este functional si pe afisajul LCD se poate vizualiza in doua panelluri rezultatul masuratorilor. Selectia panellului pentru afisare se face cu tasta DEP. Panellul-1 afiseaza nivelul de contaminare aer, Bioxidul Carbon, Amoniacul si Hidrogenul Sulfurat. Panellul-2 afiseaza temperatura, umiditatea, Viteza aer si Confort termic. Afisarea poate diferi fata de panelurile de mai sus in functie de configuratia aparatului. Aparatul dispune de functia CALIBRARE, care executa calcule si setari automate pentru buna functionare a senzorilor. Calibrarea se executa in aer curat cu contaminare zero. Din fabricatie aparatul este calibrat pentru indicatie zero in aerul existent in orase industriale mari. Recalibrarea se face in aer curat atunci cind indicatia senzorilor de Amoniac, Hidrogen Sulfurat si Contaminare nu este zero. Inaintea calibrarii este recomandat ca aparatul sa fie pornit cc 30 minute. In incinta in care se executa aceasta operatie se recomanda ca temperatura  nu trebuie sa fie sub 25°C. Atentie! Calibrarea se face obligatoriu in incaperi bine aerisite si in care nu exista vapori de substante organice. Pentru recalibrare se apasa concomitent tasta DEP si INC. In acest moment pe afisajul LCD va apare un contor de timp cu durata de 10 secunde.

Se tin apasate ambele taste pina cind apare mesajul:

Dupa calibrare ,aparatul indica valori zero la noxe in momentul cind este plasat in aer curat. Datorita consumului ridicat de curent necesar senzorilor de noxe, aparatul se alimenteaza de la un acumulator incorporat de tip Plumb-Acid. Pentru incarcare aparatul nu trebuie pornit. Se introduce cablul de alimentare in conectorul situat pe partea stinga si se conecteaza steckerul la o priza de 220 v. Incarcarea se face cu un incarcator automat care se deconecteaza singur dupa incarcarea bateriei. Timpul de incarcare este de cca 12 ore. Dupa incarcare se deconecteaza aparatul de la reteaua de 220v.

Aparat in varianta normala                               Aparat cu imprimanta inclusa

BIOSEN-8  IR                                                  BIOSEN-8  IR-IMP

2.1 MOD OPERARE Varianta BIOSEN-8 IR-IMP

Aceasta varianta de aparat este dotata cu o imprimanta termica, care asigura tiparirea datelor masurate. Tiparirea se face la comanda prin apasarea tastei ESC. Atentie! daca la apasarea tastei ESC pentru tiparire, se aprinde LED-ul rosu la imprimanta, aceasta nu va executa tiparirea. In acest caz trebuie reincarcat acumulatorul. O incarcare completa a acestuia dureaza cca 12 ore. Dupa incarcare aparatul va functiona cca 10 ore fara folosirea imprimantei si cca 1 ora cu tiparire la intervale de cca 2 minute

Dupa tiparire se trage in sus si usor spre dreapta hirtia pentru a fi taiata de cutterul situat deasupra orificiului de evacuare a hirtiei. Inainte de a tipari bonul de masurare se programeaza numarul halei si ceasul. Pentru a executa aceasta operatie apasati tasta ENT. Dupa apasare se afiseaza:

Pentru programare se selecteaza cu tasta DEP cifra care urmeaza a fi programata. Dupa apasarea tastei DEP cursorul se va muta pe cifra urmatoare. Cind ajunge la ultima cifra acesta se va muta din nou pe prima cifra. Cu tasta INC se programeaza valoarea dorita pe fiecare cifra selectata. Apasind tasta INC cifra se incrementeaza in bucla cu valori 0-9. Pentru memorarea valorii programate se apasa tasta ENT. Pentru iesire din programare se apasa tasta ESC.  Aceasta procedura de programare este valabila pentru toate secventele care urmeaza ,si nu va mai fi descrisa in continuare la urmatorii pasi necesari programarii.

Dupa programarea numarului de hala va apare urmatorul mesaj

Apasind tasta ESC se intra in modul afisare date si se poate efectua tiparirea cu scrierea numarului de hala verificata. Daca se doreste ca in continuare sa se programeze ora si data se va apasa tasta ENT, dupa care va apare mesajul:

Se programeaza minutele (zeci si unitati) si se apasa tasta ENT. Se afiseaza in continuare:

Se programeaza ora (zeci si unitati) si se apasa tasta ENT. Se afiseaza in continuare:

Se programeaza ziua (zeci si unitati) si se apasa tasta ENT. Se afiseaza in continuare:

Se programeaza luna (zeci si unitati) se se apasa tasta ENT. Se afiseaza in continuare:

Se programeaza anul (zeci si unitati) se se apasa tasta ENT.  Dupa apasarea tastei ENT se revine automat in meniul de afisare parametri masurati. Din acest moment ceasul va indica ora corecta. La inchiderea aparatului ceasul nu va mai functiona. Ora opririi ramine memorata si este afisata la repornirea aparatului.

Atentie! Acest aparat este unul de folosinta tehnologica. El nu se utilizeaza in scop de protectia muncii sau in spatii publice. Bioelectronic garanteaza ca acest aparat este construit cu componente de origine cunoscuta fabricate in Uniunea Europeana, Japonia si SUA. El asigura un control eficient asupra calitatii aerului, putind sesiza orice agent poluant specific halelor de crestere pentru pasari si porci. Utilizarea sa va protejeaza pasarile si animalele, pe dumneavoastra, cit si mediul extern.

3.PRET APARAT SI ACCESORII OPTIONALE

Acest aparat a fost conceput pentru a avea o mare autonomie de functionare, o analiza completa a calitatii aerului, specifica fermelor de crestere pasari si porci si un pret mic raportat la functiile oferite.

- Aparatul in varianta standard cu senzor Bioxid Carbon, senzor Amoniac si Hidrogen sulfurat, senzor umiditate si senzor temperatura. Pret 450 Euro

- Senzor optional viteza aer Pret 98 Euro

- Senzor optional Aer contaminat Pret 56 Euro

- Imprimanta termica si modul electronic tiparire Pret 294 Euro

Toate preturile de mai sus nu contin TVA.

4. GARANTIE

Durata garantiei este de 12 luni pentru aparat si senzori. Bioelectronic asigura contracost, mentenanta pe durata de viata a aparatului. In caz de defectiune sau epuizare durata de viata a senzorilor ,acestia se inlocuiesc fara sa fie nevoie sa cumparati alt aparat. Durata de viata a senzorilor este de cca 1.000 de ore pentru senzorul de Amoniac, cca 2.000 ore pentru senzorul de CO2, 8.000 ore pentru senzor umiditate. Pentru restul de senzori nu exista durata de viata stabilita ,acestea neavind componente care se consuma in timp. Ei pot functiona peste 20 ani sau pina la o eventuala defectare a electronicii incluse. Tel. Service 0722.275.346 0722.381.592

5. DEPOZITARE APARAT

Aparatul se depoziteaza in incaperi uscate si care nu contin medicamente, substante dezinfectante, alcool, fum de tigara, praf, premixuri furaje. In astfel de situatii senzorii se pot contamina ireversibil si nu mai asigura o indicatie corecta.

ATENTIONARI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE PENTRU PROTECTIA SENZORULUI DE BIOXID CARBON

Atentie! aparatul se va depozita in interiorul unei incinte uscate, in care sa nu existe diferite substante chimice de orice fel care pot afecta senzorul.

Expunerea la vapori de silicon duce la defectarea  senzorului prin distrugerea ireversibila a suprafetei de detectie a dioxidului de carbon.

Expunerea la vapori generati de materiale corozive duce la alterarea ireversibila a preciziei

de masurare. Se va evita expunerea la vapori de H2S, Sox, Cl2, Hcl etc

Se va evita contaminarea senzorului cu metale alcaline in special Li si in general contactul

cu elemente anorganice.

Nu se va expune senzorul pe o lunga perioada de timp la actiunea vaporilor generati de solventi  organici, in special alcool.

Nerespectarea acestor recomandari duce la contaminarea senzorului si distrugerea sa

INLOCUIREA ROLEI DE HIRTIE LA IMPRIMANTA

Atentie! Imprimanta foloseste role cu hirtie sensibila la imprimare termica. Acestea se pot achizitiona de la societatea noastra. Tel. 0723.179.524  Nu introduceti in imprimanta hirtie obisnuita deoarece aceasta nu va functiona

Rev.6. 20.03.2013

BIOELECTRONIC srl Ploiesti

Societate fondata in anul 1991, specializata in cercetare, proiectare si productie echipamente electronice pentru automatizare in domeniul industrial si agroalimentar

Str Cercelus Nr. 54 Ploiesti Tel. 0722-275.346 Tel/Fax 0244.512.260   Registrul Comertului  Prahova  J29/156/15.03.1991 Cod Fiscal R-1360954

Declaratie de conformitate EC

SC Bioelectronic cu sediul in Ploiesti strada Cercelus nr. 54A, inregistrata la Registrul Comertului Prahova J29/156 din 15 Martie 1991, asiguram si garantam  ca produsul nostru Statie portabila pentru analiza calitate aer in ferme crestere pasari si porci este executat in regim de asigurare a calitatii pentru care avem certificare ISO9001 si in conformitate cu cerintele esentiale ale directivelor UE privind calitatea si siguranta :

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva 2006/CE privind joasa tensiune

HG 1022/2002 art.5

Produsul este in conformitate cu documentatia tehnica interna a Bioelectronic si asigura masurarea puritatii aerului prin detectia tuturor noxelor posibile si specifice care pot fi prezente in halele de crestere. Produsul este unul de folosinta tehnologica in procesul de crestere si este calibrat pentru masuratori de noxe in conformitate cu curbele de raspuns date de producatorii senzorilor, in documentatia tehnica.

DIRECTOR

Nr. ………………………….

Nota: Societatea noastra este certificata ISO9001 si conform legislatiei in vigoare pentru acest produs se aplica prezumtia de conformitate cu normele UE.

BIOELECTRONIC

Societate fondata in anul 1991, specializata in cercetare, proiectare si productie echipamente electronice  pentru automatizare in domeniul industrial si agroalimentar

Str Cercelus Nr. 54 Ploiesti Tel. 0722-275.346 Tel/Fax 0244.512.260   Registrul Comertului  Prahova  J29/156/15.03.1991 Cod Fiscal R-1360954 Cont BRD Ploiesti RO86BRDE300SV04476623000

CERTIFICAT DE CALITATE

SC Bioelectronic cu sediul in Ploiesti strada Cercelus nr. 54A, inregistrata la Registrul Comertului Prahova J29/156 din 15 Martie 1991 atesta ca produsul Statie portabila analiza calitate aer pentru ferme crestere pasari si porci  si avind ca beneficiar SC …………. ……………………………………..corespunde scopului pentru care a fost proiectat si realizat, incadrindu-se in parametrii calitativi prevazuti de documentatia tehnica. Se garanteaza buna functionare a produsului cu conditia respectarii prescriptiilor de punere in functie, utilizare si intretinere cuprinse in Nota Tehnica sau Cartea Tehnica. Perioada de garantie este de 12 luni de la punerea in functie, dar nu mai mare de 24 luni de la livrare. Se garanteaza pentru prezentul produs asistenta tehnica service postgarantie pentru o durata de 10 ani. Asistenta  tehnica  postgarantie se executa  cu plata conform deviz.

Nr. …… Din ………………………………2013

Serie fabricatie produs

DIRECTOR

# Text boxes

®

Aer impur....000,0ppm

CO2............0.350ppm

H2S............0,000ppm

NH3............00,00ppm

Temperatura....00,0°C

Umiditate.........00,0%

Viteza aer...0,000m/s

Confort termic.....00%

-----------------------------

Se incalzesc senzorii

Timp ramas............00

----------------------------

-----------------------------

Calibrare senzori

Timp ramas............00

----------------------------

-----------------------------

S-a executat operatia

calibrare senzori

----------------------------

Programati numarul

halei

00

Pentru programare

ceas apasati ENT

Iesire tasta ESC

Programati ora

in format 00

00

Programati minutele

in format 00

00

Programati ziua

in format 00

00

Programati luna

in format 00

00

Programati anul

in format 00

00

Pentru introducerea rolei de hirtie trageti usor in sus clapeta marcata cu sageata si rabatati in jos capacul. Introduceti rola de hirtie si inchideti capacul prin presare usoara. Daca rola este instalata corect la pornire aparat ,se aprinde LED-ul verde. In caz contrar este aprins LED-ul rosu. LED-ul rosu se aprinde si atunci cind imprimanta nu mai are hirtie

Rola de hirtie se introduce in pozitia din desen. Banda de hirtie trebuie sa iasa din imprimanta din spatele rolei